- 附件三

- 参数要求

- 用途：适用于医疗卫生单位的门诊、重症监护室、转移病房、隔离室等，对密封空间的空气和物品表面进行彻底的消毒或灭菌；

- 消毒介质：过氧化氢气体（非液态）；

- 过氧化氢气化方式：蒸汽气化方式

- 出口温度：室温；

- 噪音：≤60分贝；

- H 2 O 2储存量：≥3L；

- H 2 O 2浓度：30-35％；

- H 2 O 2 用量：≤4ml/m³提供权威部门出具的检测报告；

- 消毒时间：30-45min（可调）；

- 分解时间：60-120min（可调）；

- 记录方式：历史数据应可以电子表格或曲线的形式记录在U盘内，确保数据的完整性，长期保存；

- 消毒水平：消亡率 90%，提供权威部门出具的检测报告；

- 灭菌水平：达到10-6灭活水平，提供权威部门出具的检测报告；

- 设备应带有过氧化氢催化分解装置，保证残余H 2 O 2浓度：≤1ppm；

- 设备应具有房间信息记录功能，用户正常使用时只需输入相应房间编号，便可得到相应的消毒参数；

- 应配有过氧化氢气体浓度传感器，实时监测、控制过氧化氢气体浓度。

- 具备现货，保证2020年12月5日前完成装机。