血液透析设备论证参数要求

一、血液透析机

（一）基本参数

  - 供水：压力1.5 - 6bar，温度5℃ - 30℃。

  - 透析液流速：300 - 700 mL/min，1mL/min可调。

  - 透析液温度：33.0 - 40.0°C，实时监测可调，有超温保护。

  - 超滤速度：0.10 - 4.00L/h，精度±30ml/h或±0.1％。

（二）监测装置

  - 漏血检测器：光学检测，灵敏度≤0.35mL/min或≤0.3mL血液/1L透析液。

  - 空气监测器：超声波检测，精度≤0.01mL。

（三）泵参数

  - 动脉血泵：40 - 600mL/min。

  - 肝素泵：设置范围0.1 - 9.9mL/h，注射器类型20mL、30mL。

（四）压力测量范围

  - 动脉压：-200 - +500mmHg。

  - 静脉压：-200 - +500mmHg。

  - TMP：-100 - +500mmHg。

  - 透析液压：-400 - +400mmHg。

  - 透析液浓度：10.0 - 20.0mS/cm。

（五）功能特点

  - 治疗模式：血液透析、单纯超滤、序贯透析。

  - 人机交互：彩色液晶显示器，屏幕可旋转，触摸屏操作。

  - 参数显示：实时图文显示动脉压等多种参数。

  - 压力监测：外观有3个压力监测口，保障治疗安全。

  - 报警提示：多种颜色报警指示灯，声光报警。

  - 消毒模式：药液和热消毒，热水柠檬酸消毒温度≥85℃，时间≤39min，原液吸液管路可联机清洗消毒，支持多种消毒剂，有消毒液吸空报警。

  - 液位调节：动脉壶、静脉壶液位电动调节。

  - 后备电池：停电自动跳转，运行30分钟，有断电数据保存功能。

  - 曲线治疗：透析液和碳酸氢盐浓度、超滤曲线可预存≥8条，实现个性化透析。

  - 超滤系统：电磁流量计或复式泵加脱水泵控制。

  - 一键排液：治疗结束一键排出液体。

  - 标配组件：碳酸氢盐干粉自动配制系统、透析液过滤器支架组件、通讯组件。

二、血液透析滤过机

（一）基本参数

  - 供水：压力1.5 - 7bar，温度10°C - 30°C。

  - 透析液流速：300 - 700mL/min，调节梯度1mL/min。

  - 透析液温度：33.0 - 40.0°C。

  - 超滤速度：0.50 - 4.00L/h。

  - 血液流速：50 - 600mL/min。

（二）监测装置

  - 气泡检测器：超声波原理，精度≤0.02mL。

  - 漏血检测器：光学检测，灵敏度≤0.35mL/min或≤0.3mL血液/1L透析液。

（三）泵参数

  - 肝素泵：设置范围1.0 - 9.0mL/h。

  - 置换液泵：设置范围0.50 - 17.00L/h。

（四）压力测量范围

  - 动脉压：-200 - +400mmHg。

  - 静脉压：-200 - +400mmHg。

  - TMP：-80 - +400mmHg。

  - 透析液压力：-400 - +400mmHg。

  - 透析液浓度：10.0 - 19.0mS/cm。

（五）功能特点

  - 治疗模式：血液透析、单纯超滤、序贯透析、On - lineHDF和On - lineHF。

  - 压力监测：外观有3个压力监测口，保障治疗安全。

  - 报警提示：声光报警，多种颜色指示灯。

  - 夹子配置：自身具备静脉夹、动脉夹。

  - 消毒模式：支持多种消毒剂，热水柠檬酸消毒时间≤36min，温度≥85℃，有消毒液吸空报警。

  - 浓度调节：B液和透析液浓度可个性化调节，各预存≥8条曲线且可修改存储。

  - 超滤曲线：可预存≥8条且可修改存储。

  - 标配组件：碳酸氢盐干粉自动配制系统、在线通讯组件、患者卡读卡器组件。

  - 液面调整：动脉壶和静脉壶液面电动调整。

  - 报警解释：全中文报警自我解释功能。

  - 预冲功能：管路安装后自动预冲，废液在线排放。