电动气压翻身床垫论证参数要求

1．床垫注册证具备翻身功能，满足静态材料减压，循环波动，辅助翻身等基础功能，以达到综合预防压疮，辅助翻身等临床理疗功能。

2．床垫尺寸：长度1900mm±50mm，宽度900±50mm，高度100mm±10mm，重量：15kg。

3．翻身角度：≤25°。

4．定时功能：具备4小时、8小时、12小时、连续功能，主机可分时段工作，也可24小时连续工作。

5．翻身功能：连续侧方翻身模式可设定左侧翻身，右侧翻身，循环翻身，静态（平卧）等；可自主设定翻身模式及时间，充放气5-15分钟可调，姿态保持时间30-120min可调。

6．波动功能：可通过双管分段循环交替减压，支持全身波动，充放气与交换时间可调。

7．床垫软管与主机连接部分具有明显标识的CPR，可快速插拔，紧急放气。

8．床垫两侧各有一组防侧滑气囊，防止侧滑。

9．主机为彩色液晶触摸屏。

11．主机可悬挂于床尾板上，方便医护操作。

12．充气压力不小于12kPa，满足不同体重患者，最大载重：≥135kg。

13．床垫夹层具有气体流动，支持体表微气候循环。