**微网雾化器参数要求**

**一、性能参数**

1、用于对液态药物进行雾化，供患者吸入使用；

2、一次性使用喷雾头组件，咬口、大面罩、小面罩、三通多种规格可选。

**二、技术参数**

1、中位粒径3.00um±25％；

2、≤5um雾粒所占比例≥65％；

3、雾化率≥0.6ml／min；

4、持续模式及ON（间歇）模式两种模式可切换，

5、残液量≤0.2ml；

6、雾化器结束时，触发残液提示功能，报警提醒；

7、雾化结束1min后实现自动关机；

8、适用于儿童，成人患者；

9、可连接呼吸机、脱机、手持面罩等；

10、噪音≤50dB