电动病床论证参数要求

1．基本要求：多功能电动病床，具有四片式分段护栏，控制按键内置于两侧护栏。可实现座椅位和休克体位。

2．整床可电动升降。

2.1倾斜角度

2.2头部倾斜角度0～65度，膝部倾斜角度0～25度，前／后倾功能≥±12度

2.3最大承重≥200kg

3．具备背膝联动功能

4．四片式护栏，一键释放，有阻尼下放

5．操作控制

5.1 电动操作

5.1头端双侧护栏的外侧具有内置式医护人员操作面板。

5.2手动操作：双侧CPR释放把手

6．脚轮及刹车具有双重锁定（滚动与轴位旋转）

7.床头板可插拔，采用非锁定设计，方便快速操作，避免护理人员弯腰操作

8．具备备用电池

9．头部护栏为背部角度显示器，0°、30°、45°放大字体特别标注，易于护理人员快速识别

10．配置：包含不限于四角输液架插孔、可伸缩盐水架、污物袋挂钩、防褥疮原装床垫、床旁桌等。