**多功能麻醉机论证参数要求**

**一、基本配件**

1、标配一节后备电池，后备电池使用时间至少90分钟（新电池）

2、 标配4个辅助电源接口

3、接口：1个LAN接口支持网络和软件升级，1个RS-232 接口，1个视频信号接口，2个USB接口；可选配基于无线网卡的网路接口

4、机架：刹车系统，配有防缆线缠绕功能，带工作台侧栏杆推车，可选配折叠辅助工作台

5、显示屏可旋转，俯仰角度可调节，保证站姿和坐姿都能轻松操作

6、适合内窥镜手术模式：具备工作台照明光，且亮度可调，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明

7、非待机状态转动关机旋钮，主机具备延迟关机功能，以避免误操作保证病人安全

8、 用于对成人、儿童和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理

**二、气源**

1、具备氧气、笑气、空气三气源，可进行非纯氧供气，管道输入压力压力：0.2～0.6Mpa，配置辅助供氧；

2、具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于25％

3、快速充氧范围25-75 L／min

**三、流量计**

1、电子显示流量计，空气范围：OL／min～15L／min，氧气范围：OL／min～15L／min，笑气范围：OL／min～12L／min

2、电子流量计配备各支路流量数字显示和屏幕虚拟流量管显示，屏幕可显示新鲜气体设置总流量和氧浓度

3、可选配直观的适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具

4、可选配麻药消耗速度显示和总消耗量统计

5、具备辅助吸氧流量计

6、 标配高流量给氧功能，流量范围2-80L／min，氧浓度设置范围20～100％