**医用煮沸消毒器参数要求**

1. 功能要求：热水消毒，上油消毒
2. 运行时间：≤40min左右
3. 舱体尺寸：≥800\*500\*350mm/(宽深高)
4. 消毒温度：80℃~93℃可调
5. 加热方式: 电加热循环加热方式，温度均匀性在士1℃以内。
6. 容积：≥125L
7. 材质：≥2.0mm厚304不锈钢板材
8. 开门方式：自动开门，设有防夹手报警，可防止门下降时对夹在门与舱体之间的物体产生挤压而损坏门结构和被挤物品。
9. 排水管路含进口排水阀，排水迅速
10. 计量泵: 1个(加上油液泵 1个)
11. 控制方式：一键启动方便快捷;具有故障自动检测功能。
12. 界面显示：液晶显示屏;内带汉字库，任意显示汉字及字符;具有报警信息显示功能。
13. 温度指示器：数字式温度控制方式，抗干扰能力强，使用寿命长。
14. 安全保护：水位低保护功能:水位低时自动停止加热管加热和超声;超时保护功能:进水超过设定时间，停止进水，防止水流溢出;电机过流保护:设备门电流过载时，过流保护开关动作，切断电机电源
15. 配备篮框尺寸:770\*450\*50/1个480\*250\*50/6个，标准篮筐340\*255\*70/30个，长框455\*255\*120/40个