**超乳手柄参数要求**

1、适用于：infiniti， Centurion，constellation型号的玻切超乳治疗仪 设备。

2、超乳手柄是由手柄体、连接电线和连接端口组成。具有传统超声，扭动超声，智能超声不同的能量释放模式。

3、子模式：连续、爆破、脉冲

4、针头纵向运动共振频率：44kHz±2

5、针头扭动运动共振频率：32kHz±2

6、抽吸速率范围为0-60cc／min；

7、真空调节范围为0-650mmHg。

8、脉冲频率范围：1-250 pps

9、爆破工作脉宽：2-500mS

10、爆破休息时间：2500-0mS