自体血液回收分离机论证参数要求

- 显示屏为中文电容触摸屏操作界面

- 双红细胞检测探头，精准的检测血层。

- 滚压泵转速：10--1000ml/min,可调，泵管可自动安装卸载

- 离心泵转速:1500 - 5600 rpm

- 血液红细胞回收率≥99%

- FPH洗净率≥99%

- 肝素洗净率≥99%

- 抗凝泵流量：0.5～40ml/min

- 急救模式功能，可在1分钟内快速给患者回输血液1000ml以上

- 回收后的血液HCT 50%-70%

- 具有脂肪清除模式，脂肪清除率100%

- 内置病人数据记录系统，可存储≥1万份病例，通过标配的非热敏打印机，可打印既往病例的全部数据并长期保存

- 离心杯型号需配有多种型号的离心杯型

- 储血罐容积为≥3500ml，滤芯≥三层，滤网孔径≤40微米

- 具有三种功能：术前分离、术中回收、术后引流液处理

- 术中洗涤模式下：回收红细胞；

- 术前分离模式下：分离出血浆、血小板、红细胞，单独装袋保存

- 术后引流模式下：可用于引流液收集和清洗

- 耗材消耗：可使用同一套耗材完成术前血液成分分离、术中自体血回收和术后引流