超声内镜论证参数要求

1.成像模式：B模式

2.图像旋转：支持360°任意方向、角度旋转

3.图像回放：可实现≥1000帧图像回放。

4.图像标注：在图像冻结状态下，支持在图像上进行箭头和文字标注操作。

5.长度测量：在图像冻结状态下，支持单幅图像上两点之间长度测量，通过多维度采样显著提升病变范围量化精度，降低单次测量误差导致的误判风险，为精准分期、手术规划及疗效评估提供统计学支持

6.面积和周长测量：在图像冻结状态下，支持单幅图像上周长和面积测量，多维度的数据帮助医生精准诊断病情、制定个性化治疗方案、评估治疗效果、赋能教学与科研等

7.TGC分段增益：支持多段TGC明暗调节功能，支持图像增益可调

8.对比度：支持多档超声图像对比度可调，通过多层级灰度区分强化组织界面辨识度

9.画中画：支持超声图像和内镜图像的同屏同步同尺寸实时显示

10.超声图像支持灰阶图、伪彩图，增加对灰阶超声图像的视觉分辨率，有效减少黏膜早期癌变的漏诊。

11.4B模式：支持≥4幅图像同时显示，每幅图像均可独立进行切帧显示

12.局部放大：支持图像局部放大，呈现更清晰的组织细节

13.内置存储硬盘≥1TB，支持存储手术视频录像，方便术后复查及病例追溯

14.患者检查信息管理：支持对患者检查信息库进行检索、查看、编辑、保存、 预览、报告打印

15.数据接口：传输协议支持USB2.0、USB 3.0、TCP/IP、DIC0M等协议；存储格式支持BMP、PNG、JPG、TIFF、Run（AVI、WMV）、DICOMDIR等格式，视频输出支持HDMI、SDI、DP、S-Video、CVBS等多种模式

16.记录回放原始数据：支持记录和回放采集到的超声原始数据，可在离线模式下使用范围调节、对比度调节、TGC调节、标注、测量功能

17.兼容性：兼容消化、变频消化、小肠、胆胰、变频胆胰探头，满足多场景应用需求

18.配置要求：内窥镜用超声探头 ≥2个