电子胃肠镜论证参数要求

一、设备仪器主要参数及配置。

（1）治疗胃镜 ：两条

- 视野角度：常规对焦模式≥140度。

- 景深：3 - 100mm。

- 最小可视距离：距离先端≤3mm。

- 远端外径外径：≤10mm。

- 插入部外径：≤10mm。

- 弯曲部角度：向上≥210度、向下≥120度；向左≥100度、向右≥100度。

- 钳子管道内径：≥3mm。

- 插入部有效长度：≥1000mm。

- 具备激光兼容性能：可兼容YAG,810nm二极管激光。

- 高频电兼容性能：可兼容。

- 具备内镜信息记忆：内置记忆芯片，可存储相关参数及白平衡信息，可提示器械伸出方向。

- 备遥控功能：可按需要将主机功能设置在任意一个按钮上，至少可遥控图像大小图像强调、图像冻结四种功能。

- 具有HDTV功能。

- 一触式接头：内镜无需直接调光电缆，直接连接光源；无需防水帽，简化清洗消毒，最大程度的减小内镜损坏。

- 具有窄带成像技术。

（2）治疗肠镜 ：两条

- 视野角度≥140度；

- 景深：5 - 100mm

- 图像质量：具备HD画质

- 先端部外径 ≤10mm；

- 插入部外径≤ 11mm；

- 弯曲部角度：上≥210度、下≥180度；左≥160度、右≥160度；

- 钳子管道内径≥3mm；

- 插入部有效长度≥1300mm；

- 高频电兼容性能：可兼容

- 特殊光影像兼容性：兼容双红光成像，可在治疗过程中提示出血点，实现准确高效止血辅助；同时兼容窄带光成像，利于病变边缘鉴别和病变血管及腺管开口观察。

- 副送水功能：具备副送水管道，在内镜画面上副送水位置处于约6点钟方位，且靠近诊疗附件伸出方位，利于术野出血点观察，便于治疗附件操作；

- 内镜信息记忆：内置记忆芯片，可存储相关参数及白平衡信息，可提示器械伸出方向。

- 遥控功能：可按需要将主机功能设置在任意一个按钮上，至少可遥控窄带光/白光切换、图像强调、图像冻结四种功能；

- 内镜插入部硬度可调节。