口腔颌面锥形束计算机体层摄影论证参数要求

一、设备及功能需求

（一）设备用途

用于口腔疾病诊断，具备数字全景成像、头颅成像、3D成像、模型扫描功能，搭配临床观察软件与图像后处理功能。

（二）拍摄模式

拥有CT、全景、头颅正/侧位、TMJ、小牙片和局部CT独立拍摄模式，采用原生独立成像，非CT切出断层或融合数据。

（三）配套设备

提供工作站一套。

二、硬件技术指标

（一）X射线球管技术参数

- CBCT曝光方式：CBCT扫描采用脉冲曝光。

- 射线管电流：最大电流≥10mA，电流值可调，步进值≤0.5mA；口内摄影电流≥5mA。

- 射线管电压：最大电压≥100kV，电压值可调，步进值≤1kV；口内摄影电压≥65kV。

- 焦点尺寸：CT≤0.5mm×0.5mm；口内摄影≤0.4mm×0.4mm。

（二）射源装置参数

- 曝光时间：CT扫描曝光时间≤20s。

- 球管热容量：≥360kJ。

（三）探测器技术参数

- 探测器配置：数量≥2，全景拍摄和CT扫描模式下探测器自动切换，无需手动拆装；拍摄头侧时无需拆卸平板探测器。

- CT探测器：面积≥15cm×15cm，像素尺寸≤100μm。

- 正/侧位探测器：尺寸≥20cm×0.5cm，像素尺寸≤100μm。

（四）图像性能

- 成像视野：CT有效成像视野≥15cm×10cm(Φ×H)，一次拍摄成像，非融合数据；局部CT成像视野≤5×8cm(Φ×H)。

- 图像输出：一次拍摄最大DICOM张数≥1000张，灰阶≥16bit。

- 体素与分辨率：最小体素尺寸≤45μm；CT成像空间分辨率≥2.5p/mm，全景成像空间分辨率≥3p/mm。

- 影像尺寸：全景图像高度≥10cm；侧位成像宽度≥200mm，高度≥180mm。

（五）整机性能

- 立柱升降：行程≥700mm，适配不同人群拍摄需求。

- 保护装置：具备行程自动保护装置。

- 底座设计：采用U型底座，方便轮椅进入。

三、软件功能要求

（一）基础配置

提供数字化影像浏览软件1套、正畸分析系统1套，支持终身免费升级。

（二）影像处理

具备影像降噪技术和去伪影算法，提升图像质量。

（三）测量与分析

- 多维测量：支持距离、多线段、曲线、角度测量，以及直方图统计、面积测量，测量方案可保存并自动加载。

- 区域处理：提供垂直裁切、曲线裁切等多种感兴趣区域裁切方式。

- 多平面重建：支持任意位置、任意方向观察患者切片影像。

（四）三维可视化

- 显示模式：三维视图支持VR（容积漫游成像）、MIP（最大密度投影）两种模式。

- 全景联动：实现全景影像三维化展示，拖动观察窗口可联动显示对应区域轴状面、矢状面、冠状面影像。

- 定向观察：可在三维视图中以任意点为中心，360度定向旋转观察，辅助判断牙体及组织位置关系。

（五）专科模块

- 颞颌关节：独立CBCT颞颌关节观察模块，自动定位双侧关节位置，呈现2D、3D影像，支持多角度切片观察。

- 虚拟种植：提供丰富种植体库，添加种植体可自动带出牙冠，支持调整牙冠大小和角度，显示个性化基台高度和角度；支持种植体周围骨密度测量，显示D1-D4分类；具备三维头模定向功能，辅助确定植体旋转朝向；种植体库可升级，品牌无数量限制。

- 正畸功能：预设三维正畸模块，支持标志点标记与微调，导出三维头影测量分析报告；智能正畸测量分析系统可自动标记分析标志点、，提供多种测量分析方法，支持自定义分析法；支持可视化矫正模拟，预测正畸前后侧貌改变；可自动识别全景片牙齿轮廓、缺失牙及智齿，输出健康报告；支持正貌及侧貌照片自动定点测量分析，输出面部美学报告；通过侧位片进行颈椎骨龄自动分析，辅助评估生长发育情况。

- 气道分析：智能气道分析可分段量化气道容积、面积数据，自动显示狭窄范围，计算最小横截面面积。

（六）高级功能

- 智能标记与分割：可一键自动生成双侧神经管，设置模型颜色、半径及碰撞检测阈值，支持二维、三维视图显示；自动分割牙体数据，生成牙齿模型并标注牙位、牙长轴信息，支持三维髓腔观察，可控制单颗牙齿显隐、旋转及平移，量化移动数据并导出；自动分割下颌骨模型，进行三维距离及体积测量计算，导出分析报告。

- 数据配准：3D影像可与口扫数据自动配准，辅助椅旁正畸方案及种植手术导板设计制作。

（七）数据管理与输出

- 云平台：提供口腔科预约、分诊、接诊、治疗、收费、随访等功能，直连影像设备，支持云端阅片，实现手机端与电脑端数据共享。

- 数据导出：支持将患者数据和影像浏览程序刻录至光碟、U盘等介质；支持DICOM3.0设备打印胶片，排版后可导出BMP图片；具备数据输出接口，兼容DICOM3.0标准PACS系统。

- 打印排版：打印页面布局可自定义调整，预设10种以上打印布局，支持不同打印尺寸选择。

- ★（八）该项目为交钥匙工程需包含机房改造装修及设备预评、控评、环评所有费用。