手术无影灯论证参数要求

1、LED子母无影灯，高效节能，使用寿命大于5万小时，5万小时后灯泡亮度衰减≤20%。

2、灯体结构采用透镜反射原理，具有≥35个精确反射面，保证足够长度同质均匀的光柱。

3、灯盘采用一体化的高强度材质外壳，灯盘表面为光滑圆弧型、无缝隙，无裸露铆钉，符合空气动力学设计的外形，易擦洗，耐酸碱腐蚀。灯盘外周配有防撞橡胶装置。

4、圆形灯盘设计，避免梅花光斑，灯盘外侧具有一体成型把手。

5、操作面模板位于灯盘侧面，便于操作调节。

6、白色高功率LED灯泡; 非多种颜色二极管光源混合而成，避免彩虹效应。

7、灯盘高度≤ 80mm，灯盘重量≤ 15kg。灯泡数量：子灯≥48个，母灯≥66个，照明亮度： 子灯≥120000 Lux，母灯≥160000 Lux，照明深度≥1300mm，色彩还原指数≥95