超声波清洗机参数要求

一、基本性能要求

- 有效容积：≥90L

- 额定清洗容量：可适配标准手术器械筐装载量，单次可处理不少于6套常规手术器械

- 使用寿命：≥8年

二、腔体与材质要求

- 内壁材质：采用304不锈钢板材，厚度≥2.0mm，表面光洁度Ra≤0.8μm，整体冲压成型无拼接焊缝

- 外壳材质：采用304不锈钢或高强度工程塑料，具备耐腐蚀、易清洁特性

三、门体与密封系统

- 开门方式：手动门设计，开启角度≥90°，配备门锁自锁装置

- 门材质：顶门或侧门采用高强度PP/ABS材质注塑一体成型，或采用不锈钢材质，无外露焊接点和组装接缝，防水等级≥IPX5

- 密封方式：采用食品级硅橡胶密封胶条压紧密封，胶条支持更换，密封性能符合泄漏量≤0.5L/h的要求

四、灌流系统要求

- 灌流接口：配备灌流口≥8个，可适配3~8mm直径的各类管腔器械接口，带快速插拔装置

- 水压调节：灌流压力可调范围0.1~0.3MPa，满足不同类型管腔器械的冲洗要求

五、水位控制系统

- 控制模式：具备自动和手动双控制模式：

  - 自动模式：不少于2档水位可选（高/低水位），可根据清洗量自动匹配对应水位

  - 手动模式：支持连续水位调节，用户可任意设定液面高度

- 水位精度：水位控制误差≤±5mm

六、加热系统要求

- 加热方式：采用水电隔离循环加热系统，溶液内部温差≤±1℃

- 加热功率：≥9.0kW

- 温度控制：采用数字式温控方式，温度调节范围30℃~80℃，推荐工作温度为40℃，控温精度≤±1℃

- 升温速度：从常温加热至40℃的时间≤10分钟

七、酶液加注系统

- 自动进酶功能：设备可根据进水量自动匹配加注相应比例的酶液，加注精度误差≤±5%

- 酶液存储：内置≥1L酶液储存盒，配备液位提醒功能

八、超声系统要求

- 超声频率：40kHz（可兼容35~45kHz频段）

- 超声功率：≥2000W，支持功率调节功能

- 换能器：采用工业级高Q值换能器，机电转化效率≥90%，换能器数量≥10个

- 超声均匀性：腔体内超声空化强度均匀度≥85%

九、装载系统配置

- 标准配置：至少包含2个通用器械筐、1个精密器械专用承载篮筐，篮筐孔径≤2mm，防止细小器械掉落

- 可选配置：可适配管腔器械支架、眼科器械专用筐等各类专用装载配件

十、控制系统要求

- 核心控制：采用工业级单片机芯片，抗干扰能力符合IEC 61326标准

- 操作方式：支持触摸按键或触控屏操作，一键启动功能，具备程序记忆功能

- 清洗程序：至少预设4种清洗程序，包括轻洗、重洗、精密器械清洗、管腔器械清洗，支持用户自定义程序设置

- 电源适配：采用宽电压设计，支持AC 100~240V 50/60Hz，抗电压波动能力±20%

十一、显示与报警功能

- 显示屏：配备≥320*240点阵液晶显示屏，支持中文显示，可实时显示设备工作状态、运行时间、温度等参数

- 报警功能：具备故障自动检测和报警功能，报警信息可存储≥1000条，支持历史信息查询和导出

- 温度指示器：采用数字式温度显示，显示精度≤±1℃，使用寿命≥50000小时

十二、安全保护机制

- 基础保护功能：

  - 低水位自动保护：水位低于设定值时自动停止加热和超声工作，同时触发报警提示

  - 进水超时保护：进水超过设定时间自动停止进水，防止水流溢出

  - 加热管干烧保护

  - 过流、过压、漏电保护

- 安全等级：符合GB 4793.1医用电气设备安全通用要求

十三、运行参数指标

- 工作噪音：≤65dB(A)

- 单次耗水量：标准清洗程序下≤70L

- 运行时间：0~60分钟可调，可根据程序设定自动运行

十四、重量与尺寸要求

- 净重：≤130kg

- 满载运行重量：≤240kg

- 外形尺寸：≤800mm(宽)×800mm(深)×900mm(高)