# 妇产彩色多普勒超声诊断仪论证参数要求

## 一、核心成像基础参数

- 主机平台：支持全域波束合成与实时并行运算，产科容积成像速度提升40%，减少孕妇等待时间。

- 灰阶成像分辨率：≥1920×1080像素，支持≥15cm深度下全域动态聚焦。

- 谐波成像模式：妇产科专用宽域谐波成像，支持2-4倍基波频率自适应切换。

- 图像降噪技术：iClear+产科专用斑点噪声抑制，可清晰显示胎儿颅内结构、胎盘绒毛膜板边界，无明显伪像。

- 彩色多普勒灵敏度：最低可检测流速0.3mm/s，适配胎儿脐动脉、大脑中动脉、静脉导管等微小血管血流检测需求，无彩色外溢。

- 血流成像帧率：产科常规模式≥70帧/秒，胎儿心脏模式≥150帧/秒，捕捉胎心搏动、血流灌注等动态特征无卡顿。

- 动态范围：190-230dB自适应调节，支持胎儿软组织、骨组织、羊水信号分层显示，避免过曝导致的结构丢失。

- 声功率输出控制：妇产科专用Silence Scan模式，早孕期、敏感人群检查符合医用超声安全标准。

## 二、妇产科专属临床功能参数

- 弹性成像模式：支持应变式弹性、剪切波弹性双模式，宫颈弹性定量测量范围0.1-200kPa，适配早产风险评估、宫颈机能不全诊断。

- 4D容积成像：产科专用实时4D成像，支持表面成像、骨骼成像、断层超声显像（TUI）模式。

- 胎儿心脏专项功能：内置AI胎儿心脏智能导航，自动定位标准切面，支持胎儿心功能自动测量、先天性心脏病辅助筛查。

- 产科生物测量：AI自动识别胎儿双顶径、头围、腹围、股骨长等指标，自动匹配孕周生长曲线，测量误差<2%。

- 妇科宫腔成像：三维宫腔造影成像，自动重建宫腔形态、内膜容积，支持子宫内膜息肉、宫腔粘连、纵隔子宫等疾病辅助诊断。

- 血流评估功能：支持子宫动脉、脐动脉、大脑中动脉血流参数自动测量，自动计算搏动指数、阻力指数、S/D比值，适配子痫前期风险评估。

- 产前筛查模板：内置中孕期、晚孕期系统筛查标准模板，自动生成筛查报告，支持异常指标一键标注，报告出具时间缩短60%。

- 介入穿刺导航：支持羊水穿刺、绒毛活检、减胎术等产科介入操作实时导航，穿刺引导误差<1mm，提升操作安全性。

- 数据存储与导出：内置2TB固态硬盘，支持≥150万例产科病例存储，支持DICOM 3.0标准输出，兼容妇幼保健系统数据对接。

- 断电数据保护：内置备用电源，突发断电时自动保存当前检查数据，避免产检数据丢失，保障病历完整性。

## 三、操作体验与适配参数

- 显示器配置：≥21英寸医用级高色域显示器，≥170°广视角，支持防眩光处理，孕妇平卧时也可清晰查看胎儿成像。

- 操作控制面板：六方向浮动调节，支持电动高度升降，适配操作人员坐姿操作需求，降低长时间检查的职业疲劳。

- 探头配置：标配腹部容积探头、高频线阵探头、腔内探头，支持即插即用，覆盖产科、妇科、腔内检查全场景需求。

- 快速设置功能：内置早孕期、中孕期筛查、妇科常规、腔内检查4种一键预设模式，无需手动调整参数。

- 报告系统：内置妇产科专用报告模板，支持自定义报告格式，自动关联测量数据，支持打印、电子签章、线上推送功能。