# 电泳成像仪论证参数要求

## 一、硬件与机箱系统

- 一体式防静电抗干扰机箱，具备防撞防漏光设计，保障操作安全。

- 全自动电动进样与升降平台，支持多档位高度调节与自动对焦，最大成像视野≥20×25cm。

- 具备开门自动关闭紫外/蓝光光源的安全联动功能，配置紫外/蓝光观察防护板，支持安全切胶操作。

## 二、成像与光学系统

- 采用科研级制冷CCD相机，物理有效像素≥600万，图像分辨率≥600DPI。

- 相机深度制冷温度≤-50℃（绝对温度）或低于室温60℃，具备高量子效率、低暗电流特性。

- 图像深度≥16bit（0-65535灰阶），支持1x1至24x24及以上像素合并（Binning）模式。

- 配备F0.95及以上大光圈全自动高分辨率镜头，支持电动调焦与光圈调整。

- 全自动电动滤光片轮，孔位≥6个，标配红、绿、蓝多色荧光成像专用窄带带通滤光片。

## 三、光源系统

- 标配300-365nm紫外透射、470nm蓝光透射及白光透射光源，光强多级可调。

- 配置反射白光及红、绿、蓝（RGB）多色LED反射荧光光源，光强多级可调，支持多通道荧光成像。

## 四、操控与智能分析软件

- 内置≥10英寸液晶触摸屏，搭载四核及以上处理器、≥8G内存、≥500G固态硬盘。

- 支持USB、网口等数据传输方式，具备中英双语操作界面。

- 配备紫外、白光、蓝光及多色荧光应用托盘，系统可自动识别托盘类型并匹配对应拍摄参数。

- 内置智能光补偿与平场校正算法，可自动优化图像背景均匀度。

- 软件支持图像自动备份功能，内置泳道条带自动识别、光密度计算、分子量评估等分析模块。

- 分析结果可直接导出至Excel格式，满足数据后续处理需求。

## 五、蛋白电泳转印系统

- 支持同时运行2块凝胶，兼容常规蛋白电泳实验需求。

- 输出电压调节范围10-300V，调节步进≤1V。

- 输出电流调节范围4-400mA，调节步进≤1mA。

- 定时功能可调范围0-16小时，调节步进≤1分钟，支持非定时持续输出模式。

- 可同时连接≥4个电泳槽，满足多组实验并行开展需求。

- 具备自动无负载输出保护功能，未接负载时自动停止电压输出。

- 具备自动过载和短路保护功能，保障设备运行安全。

## 六、标准配置要求

- 成像系统主机1台。

- 样品成像托盘≥4个/组，覆盖不同实验场景需求。

- 图像拍摄及专业数据分析软件1套，含终身基础版本升级权限。

- 配置WB电泳槽、WB转移电泳槽、WB电泳仪各1台。

- 配套实验附件1套，包含制胶、电泳、转印全流程所需耗材夹具。