# 多功能酶标仪论证参数要求

## 一、核心技术参数

- 检测模式：支持紫外可见光吸收、荧光（顶部/底部检测）、时间分辨荧光、连续发光、瞬时发光、双色发光、光吸收和荧光波长扫描等检测功能，可满足不同实验场景需求。

- 光源系统：采用高能闪烁氙灯，使用寿命≥10⁸次闪烁，保障长期稳定运行。

- 光路系统：激发端和发射端均采用双光栅设计，可实现精准波长选择。

- 适用板型：兼容6孔至384孔标准微孔板，适配常规实验耗材。

- 检测系统：配备三个独立检测器，分别为紫外光电二极管（光吸收检测）、红外敏感光电倍增管（荧光检测）、单光子计数器（发光检测），各检测通道独立互不干扰。

- 振板功能：支持速度可调，具备环形、线性两种振板模式可选。

- 温度控制：控温范围覆盖室温+5℃～45℃，可满足温度敏感性实验需求。

- 光吸收检测性能：波长范围230-990nm，波长步进1nm，波长准确性≤±1nm。

- 光吸收检测精度：分辨率≤0.0001 OD，测量范围覆盖0-4 OD，适配高低浓度样本检测。

- 荧光检测波长范围：激发波长250-850nm，发射波长300-850nm，波长步进均为1nm。

- 荧光顶部检测灵敏度：≤220 amol 荧光素/孔（384孔板，10μL体系）。

- 时间分辨荧光检测灵敏度：≤110 amol 铕/孔（384孔板，10μL体系）。

- 瞬时发光检测灵敏度：≤20 amol ATP/孔（384孔板，10μL体系）。

- 双色发光检测：配备专用滤片组，支持BRET等双色发光实验检测。

- 波长扫描功能：支持光吸收和荧光全波长扫描，可获取样本完整光谱信息。

## 二、软件与功能参数

- 软件操作：采用图形化交互界面，支持拖放式实验设置，操作简便易上手。

- 数据导出：检测结果可直接导出至Excel、CSV等通用格式，方便后续数据分析。

- 核酸分析功能：内置DNA/RNA浓度、纯度计算及标记效率分析功能。

- 实验模板：预设ELISA、细胞活性、核酸定量等常用实验模板，可直接调用。

- 扩展性：支持后期升级荧光偏振、AlphaScreen等检测功能，满足未来实验拓展需求。