# 超声支气管镜论证参数要求

## 一、主机系统

- 超声扫描模式：同时支持机械环扫、电子凸阵扫描两种模式，兼容大小超声探头应用

- 扫描频率范围：覆盖5~20MHz，支持多档频率切换，满足不同深度组织成像需求

- 显示模式：包含B模式、血流模式（彩色/能量/H-血流）、PW多普勒模式、弹性成像模式（ELST）、特殊光成像模式

- 图像调节功能：支持增益、对比度、STC时间增益补偿、低回声抑制、AGC自动增益控制、结构增强、回声增强调节

- 显示功能：支持全圆/半圆/滚动显示、图像正常/倒转、3D显示、DPR显示、画中画功能（同步显示内镜与超声图像）

- 数据记录：支持AVI视频录制、图像抓拍，存储格式兼容主流医学影像系统，可存储≥50名患者诊疗数据

- 操作配置：内置触控板与功能键盘，支持焦点位置/数量可调、多档自动亮度调节（平均/峰值/全自动测光模式）

- 外形尺寸：≤450mm（宽）×200mm（高）×550mm（深），节省操作空间

- 系统架构：影像处理中心与冷光源分体设计，具备独立电源与散热系统，支持1080P/4K高清信号输出

## 二、超声电子支气管镜

- 光学性能：视野角≥80°，侧向斜视≤20°，景深范围2~50mm，支持≥1.8倍电子放大

- 插入部尺寸：先端部外径≤7mm，插入部外径≤6.5mm，有效工作长度≥600mm

- 超声性能：电子凸阵扫描，扫描方向平行于插入方向，扫描范围≥65°，支持水囊法/直接接触法扫描

- 图像增强：支持构造强调、轮廓强调功能，突出病变细微结构与边界

- 辅助功能：具备快速实时冻结、自动白平衡、图像记录回放功能

- 信号输出：支持HDTV/SDTV/数字信号输出，兼容RGB/YPbPr/SDI/DVI等接口，保证图像高保真传输

- 升级能力：可升级兼容同品牌最新超声内镜图像处理系统

## 三、配套设备参数

### （一）冷光源

- 采用300W无臭氧氙气短弧灯，支持窄波光输出（410~550nm），可通过面板按键切换照明模式

- 具备伺服光圈自动亮度调节、自动曝光功能，气泵支持4级压力调节（关/高/中/低）

- 强制冷空气散热系统，支持可拆卸式水瓶加压送水，调光信号采用数字传输减少衰减

### （二）高清监视器

- 屏幕尺寸≥32英寸，长宽比16:9，分辨率≥3840×2160（4K），对比度≥1000:1，色深≥10.5亿色

- 接口配置：支持12G-SDI、DisplayPort、HDMI、DVI等多类型输入输出接口，兼容2K/4K信号

- 支持图像上下/水平180°翻转功能，满足不同诊疗场景布局需求

- 具备低闪烁、高亮度显示特性，长时间操作视觉舒适度良好

### （三）台车

- 1. 上下左右可旋式支架，方便固定液晶显示器，方便操作者不同角度观察图像。

- 2. 可升降支架，可同时悬挂两根镜子。

- 3. 可调节底板，随时调整主机放置高度，以便配合周边设备同时配置。

- 4. 可拉伸键盘托盘，方便医生不同角度操作。光滑防水设计,键盘面无接缝,符 合医院的卫生要求.

- 5. 内置式电源，保证人身安全。

### （四）电子支气管镜

- 光学系统：视野角度≥120°，景深2~100mm，钳道最小可视距离≤3.0mm，支持NBI等特殊光成像

- 插入部尺寸：先端部外径≤5.9mm，插入部外径≤6.0mm，有效工作长度≥600mm

- 弯曲性能：弯曲部最大角度上180°、下130°

- 操作通道：钳道内径≥2.9mm，支持高频电相关手术操作

- 机械功能：插入管支持360°旋转，便于操作角度调整

- 智能记忆：内置存储芯片，可保存设备参数、白平衡数据，具备器械伸出方向提示功能

- 操控按钮：手柄4个可编程按钮，可自定义主机功能，至少覆盖图像冻结、图像释放、图像强调、NBI切换

- 连接设计：一触式免电缆光源连接，无防水帽设计，降低消毒复杂度和设备损坏风险

- 系统兼容性：适配主流内镜主机平台，满足临床常规及特殊诊疗需求