# 掌上彩色多普勒超声诊断仪通用参数要求

- 采用复合探头设计，无需翻转或更换探头，一键切换线阵、凸阵模式

- 具备小器官、外周血管、心脏、腹部、妇产、肺部等多临床检查模式

- 支持应用预设自定义与保存功能，可存储适配不同场景的图像参数

- 成像模式支持二维、彩色多普勒、M模式、PW脉冲多普勒，同时兼容基波与谐波成像

- 探头频率范围：最低≤2.5MHz，最高≥8.5MHz

- 探头阵元数≥96

- 扫描角度≥180°

- 扫描深度：最浅≤2cm，最深≥35cm

- TGC分段调节≥6段

- 动态范围：最小≤35dB，最大≥200dB

- PW模式下血流速度测量范围：最小≤1.0cm/s，最大≥1200cm/s

- 多普勒取样容积支持0.5-20mm任意调节

- 图像回放支持逐帧手动回放与速度可调的自动回放

- 配备图像一键优化功能

- 支持膀胱容量自动检测与计算

- 具备穿刺针增强显像功能

- 系统支持中英文界面切换

- 单电池B模式连续工作时间≥60分钟

- 支持快充功能，35分钟可充电至80%以上，兼容2种及以上充电模式

- 探头防尘防水等级≥IPX7

- 支持Dicom 3.0标准数据输出

- 内置WiFi模块，支持安卓、鸿蒙、IOS等多系统无线连接

- 智能显示端APP可通过扫描探头二维码快速识别并联机

- 支持远程医疗功能，可实现远程会诊、培训、质控、病例讨论，支持静态/动态图像即时上传至云平台