# 动脉硬化检测仪市场调研通用参数

一、检测项目参数

1. 基础检测指标需覆盖：踝臂指数（ABI）、脉搏波传导速度（PWV）、臂踝指数（BAI）、趾臂指数（TBI）

2. 血压检测支持四肢同步测量，可输出收缩压、舒张压、平均压、脉压数据

3. 生理信号检测包含心电（ECG）、心音（PCG）、脉搏波（PVR）采集与分析功能

二、测量性能参数

1. 脉搏测量范围：35～185 次/分

2. 压力测量精度：±3 mmHg，压力分辨率不低于1 mmHg

3. 充放气方式：支持自动气泵加压、自动线性放气，断电时可自动放气保障安全

三、主机功能参数

1. 显示配置：配备高分辨率彩色液晶显示屏，可同步显示心电、心音、脉搏波实时曲线

2. 数据存储能力：本地可存储≥50000例受检者完整检测数据，高端型号需支持20万例以上存储容量

3. 通讯接口：支持USB、有线网络、Wi-Fi、移动网络等多种数据传输方式，可实现检测数据及报告上传功能

4. 供电方式：标配外接电源适配器供电，可选内置可充电电池，满足移动检测场景需求

四、安全合规参数

1. 血压测量模块符合BF型应用部分安全标准

2. 心电、心音检测模块符合CF型应用部分安全标准

五、配套耗材参数

1. 标配多规格袖带，覆盖成人常规及特殊体型检测需求：

（1）大号袖带：适用于大腿、大臂检测

（2）标准袖带：适用于常规四肢检测

（3）小号袖带：适用于脚趾、细小肢体检测

六、标准配置要求

1. 动脉硬化检测仪主机1台

2. 电源适配器及电源线1套

3. 四肢标准血压袖带4套