# 超声波细胞粉碎机与组织研磨机

# 参数需求

## 一、超声波细胞粉碎机参数需求

### （一）核心功能与性能参数

- 工作模式：支持连续超声和间隙（脉冲）超声双模式，工作时间、间隙时间及输出功率均可独立调节。

- 频率控制：具备自动频率追踪与谐振点搜索功能，超声过程中系统可自动调节，保持最佳工作状态。

- 振幅补偿：具备自动振幅补偿技术，确保探头在处理不同粘度或负荷样品时，振幅输出稳定，波动范围≤5%。

- 探头适配：标配高强度钛合金超声变幅杆，耐磨抗空化；系统支持更换并快速适配Φ2mm-Φ20mm不同尺寸规格的变幅杆。

- 处理量范围：单次处理量覆盖50μL-500mL，可适配不同规格变幅杆满足多样品需求。

### （二）监测与安全保护参数

- 温控监测：配备温度传感器探头，可实时监测样品温度并设定0-100℃保护阈值，超温时立即停机，防止样品过热失活。

- 安全报警：系统具备超温、超载（超压、超流）、频率失谐等异常报警及自动停机保护功能。

- 程序管理：具备≥20组常规实验参数的编辑与记忆储存功能，支持一键快速调用。

### （三）主机与隔音附件参数

- 操作界面：配备4.3英寸及以上彩色触控屏幕，实时显示功率、时间、温度、运行状态等关键工作参数。

- 隔音系统：标配专用隔音箱，内胆采用304不锈钢或食品级PP材质平整易清洁，内置LED实验照明灯；标配可调节高度的样品升降台。

- 换能器：采用压电陶瓷换能器，性能稳定，支持支架固定，可选配手持操作模式。

### （四）基本配置要求

- 超声破碎仪主机及换能器1套。

- 标配高强度超声变幅杆1个。

- 专用隔音箱（含照明灯及升降台）1套。

- 温度传感器探头1个。

## 二、组织研磨机参数需求

### （一）核心性能与温控系统参数

- 温控范围：内置高效压缩机制冷系统，无需液氮操作，制冷范围-20℃至40℃连续可调，研磨过程中样品温度波动≤±2℃，有效抑制研磨过程中的核酸降解和蛋白失活。

- 研磨行程：采用垂直振荡研磨方式，夹具垂直位移行程≥32mm，确保对高韧性组织的高效粉碎。

- 兼容通量：配备高分子保温适配器，单次研磨至少兼容2ml×24管、5ml×12管、15ml×6管、50ml×2管等常规规格，支持适配器快速更换。

- 处理时间：支持1秒-9999秒可调，可选配正反交替研磨模式。

### （二）操控与安全设计参数

- 程序控制：具有灵活的时间设定功能，内置不少于15组自定义程序组，支持参数锁定防止误操作，方便不同实验方案的快速调用。

- 静音设计：仪器运行噪音低，最高转速下噪音≤60dB，避免干扰中心实验室的其他检测工作。

- 安全防护：具备开盖自动停机和电子安全锁双重防护功能；研磨过程在全封闭状态下进行，杜绝气溶胶和样本间的交叉污染。

- 驱动系统：采用高性能无刷电机或脉冲马达驱动，免维护，连续运行寿命≥10000小时，提供稳定持久的动能输出。

### （三）基本配置要求

- 组织研磨机主机1台。

- 2ml常温适配器1套，2ml制冷适配器1套。

- 5mm研磨珠≥1000颗，3mm研磨珠≥2000颗。

- 无菌研磨管≥500个。

- 研磨管开盖器1个，专用加珠枪1把。