# 康复理疗类床参数要求

## 一、中医灸疗床

- 治疗时间0-99min可调，艾灸点火时间0-10min可调，满足不同灸疗方案需求

- 排烟风速0-5档可调，配备500℃可调高温三元催化除烟系统，无需外接排烟管道

- 床体承重量≥150kg，适配多数诊疗空间与不同体重患者

- 面板按人体穴位开孔，支持自动雀啄灸、回旋灸模式，穴位覆盖全面

- 配备液晶触摸屏控制，支持自动点火、遥控升降功能，操作便捷

- 内置≥12个条形点火位，适配不同规格艾柱，艾灸渗透效果稳定

- 床体面板下部采用防火板+防火布，上部为高弹海绵加PU皮革，兼顾安全与舒适

## 二、康复直立床

- 床面离地高度约550mm，适配不同身高患者使用

- 起立角度0°~90°连续可调，误差≤±5°，满足不同阶段康复训练需求

- 脚踏板支持角度调节，背屈最大20°、跖屈最大30°，误差≤±3°

- 配备四联动锁定脚轮，脚踏式切换移动/固定模式，放置稳定无滑动

- 电机最大升降推力≥8000N，运行平稳无卡顿，安全承重≥175kg

- 标配手柄控制装置，操作简单，支持医护人员与患者自主调节

- 配备可调节桌面（尺寸≥700×500mm），方便患者站立时进行上肢训练

## 三、电动站立床

- 床体长度≥190cm，宽度60-80cm，支持电动高度调节，适配不同诊疗场景

- 床架采用优质冷轧钢/高频矩形钢管，床面为多段式铰接结构，支持分节角度调节

- 采用≥2个电动推杆驱动，运行平稳噪音≤45dB，适合康复病区使用

- 控制系统支持手控器点动操作，可独立调节起立角度、背板、腿板位置

- 标配快速粘贴式固定带，牢固可靠，方便快速调整患者固定位置

- 足部踏板支持内外翻角度调节，适配不同足功能障碍患者训练需求

- 配备可折叠式安全护栏，防止患者跌落，提升训练过程安全性

- 配套可调节可拆卸扶手桌面，支持患者站立状态下开展上肢康复训练

## 四、站立架

- 安全承重：整机最大承重≥135kg，脚踏板额定承载≥135kg，满足多数患者使用需求

- 调节适配性：台面高度调节范围95~135cm；胸托/背托前后各调节≥8cm，背托后调节≥20cm；膝部托架支持上下、前后调节，具备宽度调节功能

- 结构材质：主体采用优质型钢+静电喷塑处理，耐腐蚀易清洁；接触部位采用高密度泡沫海绵外包优质PU革，防过敏、易消毒

- 移动与稳定性：配备医用四脚轮且带锁定功能，额定使用条件下不翻倒、无明显晃动

- 适用范围：适配截瘫、脑瘫等站立功能障碍患者，可辅助预防骨质疏松、压疮、心肺功能降低等长期卧床并发症

- 配套配置：标配胸托、膝托、骨盆固定带、安全绑带等支撑固定组件