# 全自动免疫组化染色机参数需求

1. 设备功能：可实现烤片、脱蜡、抗原修复、阻断、标记一抗、标记二抗、显色直至复染在内的全流程自动化染色，全程无需人工干预。

2. 设备应用：适用于免疫组化（单染、双染）、原位杂交等多种染色应用，并支持在同一张玻片上完成两种免疫组化标记、或免疫组化与原位杂交的任意组合染色。

3. 玻片容量与效率：单次运行可装载不少于60张切片，满载完成一轮染色周期不超过3.5小时。

4. 配套试剂要求：设备供应商应能提供具备NMPA三类注册证的主要检测试剂（如ER、PR、HER2、ALK、CD20、CD117等），并提供相应注册证明材料及独家授权证明。

5. 临时操作台：仪器前方设有操作台，可临时放置玻片及试剂，便于运行前后补充或更换试剂，提升操作便利性和工作效率。

6. 废液管理：脱蜡溶液采用环保无害配方；DAB废液与非有害废液分开收集，降低有害废液处理成本。

仪器配置：

- 全自动免疫组化染色机(主机)1台

- 标签打印机1台

- 烤片机1台

- 改造匹配仪器的实验操作台1套