成像控制器采购参数要求

一、成像控制器技术参数

- 影像处理系统：电子数字成像处理系统，具备高清图像采集与处理能力。
1.1 可适配常见规格一次性使用或可重复使用成像导管，兼容外径范围涵盖9Fr至11Fr（3mm至3.7mm），适配规格数量满足临床常规诊疗需求即可，不限制具体规格总数。
1.2 图像显示具备放大/缩小功能，调节档位数≥3档。
1.3 具备图像冻结/解除冻结模式。
1.4 具备图像显示边框调节模式，可调节模式≥6种。
1.5 具备白平衡调节功能，图像显示偏色时可一键校准。
1.6 输出光源：LED冷光源，光源具备独立开关控制。
1.7 可调节光亮强度，调节档位数≥5档。
1.8 具备自动增益控制及自动曝光功能，确保不同环境下图像清晰稳定。

二、成像导管技术参数

- 产品须具备合法有效的NMPA医疗器械注册证，注册证适用范围须涵盖胰胆系统；如同时覆盖其他消化腔道诊疗应用，可作为技术加分项。

- 导管可固定在十二指肠镜、结肠镜上实现单人操作，具备可快速拆卸的悬挂组件，支持多品牌内镜系统适配。

- 有效工作直径规格≥2种：
3.1 规格一：外径≤9Fr（3mm），工作通道直径≥1.2mm。
3.2 规格二：外径≤11Fr（3.7mm），工作通道直径≥2.0mm。

- 导管工作长度≥2200mm，满足深部腔道诊疗需求。

- 防护性能：前端摄像头防护等级≥IPX7，其他部分防护等级≥IPXO。

- 具备一体式吸引控制阀，便于术中操作。

- 导管前端可调节方向≥4向，手柄配备转向控制旋钮，旋钮具备锁定功能，支持锁定与解锁模式，便于单手操作即可。

- 照明系统：采用LED光源或LED配合光纤传导照明，照明设计应能提供均匀充足照明，清晰显示解剖结构。

- 三、兼容性与开放性要求

- 成像控制器须具备良好的设备兼容性，可适配不少于三个不同品牌的同类成像导管产品。

- 接口设计应符合行业通用标准，不得采用独家专用接口或加密协议。

- 图像输出接口应支持HDMI、DVI或SDI等通用视频输出标准，便于连接不同品牌显示器及图像记录设备。

五、配置清单

- 成像控制器：1台

- 医用显示器（≥21英寸，高清）：1台

- 专用台车：1部

- 内窥镜用送水装置：1台

- 配套连接线缆及附件：1套