肌电诱发电位检测仪采购参数要求

一、硬件与显示要求

- 触屏操作：配备彩色液晶显示屏，尺寸≥10英寸，分辨率≥1024×768，支持触控操作，显示清晰、操作便捷。

- 多语言界面：支持中文及英文语言界面，便于不同用户操作。

- 参数设置：用户开机后可快速进入手术电极连接指南或操作导航界面，便于快速上手操作。

- 操作方式：支持旋钮和/或触屏操作，可调节刺激电流强度和系统音量，操作简便。

- 刺激电流快速选择：具有快速选择预设电流值的功能，支持一键切换常用电流档位。

- 音频输出：具备多种提示音功能（如开机提示音、事件提示音、刺激提示音等），音频输出强度可调，满足术中监测的听觉反馈需求。

- 气管插管选择：支持的气管插管内径规格覆盖5.5mm—8.5mm范围，满足不同患者需求，管身材质符合临床使用标准。

- 刺激探头选择：支持多种刺激探头/针，刺激探头长度覆盖直型80mm—330mm、弯型270mm—330mm范围，满足不同术式需求；所配刺激探头须具有独立医疗器械注册证。

- 可选配腔镜下带探测神经功能的内窥镜分离钳。

- 最大波幅保持功能：具备波形最大波幅保持功能，便于对监测结果的记录和判断。

- 事件捕捉功能：波幅高于设定阈值时，可将肌电信号波形和数值固定在屏幕上便于分析，直到下一个信号被捕捉；波幅低于阈值时，肌电信号不被固定，便于术中事件信息的分析和管理。

- 通道管理功能：具备可选择的通道关闭功能，可独立关闭指定通道的显示和/或声音，便于排除干扰通道的影响。

- 扫描延迟功能：具备可设置的扫描延迟功能，用于排除刺激伪迹对事件波形判断和计算的影响。

- 数据导出：具备外接USB端口，支持导出术中肌电波形数据文件，格式至少包含TXT或通用格式。

- 一体化设计，体积小巧，便于携带，整机重量≤6kg。

- 软件升级：支持通过U盘或网络等方式进行系统软件升级，操作便捷。

二、配置要求

- 肌电诱发电位监测仪主机 1台

- 界面盒（电极连接盒） 1个

- 电源线 1根

- 抗干扰线 1根

- 配套软件及操作说明书 1套