口腔综合治疗机采购参数要求
一、工作条件
1. 供气压力范围：0.55~0.80MPa，流量≥80N1/min
2. 水源水压范围：0.2~0.4MPa，流量≥5L/min
二、设备整体要求
1. 牙椅注册使用期限≥10年。
1. 设备整机通过NMPA或CE等权威认证，符合国家强制性标准要求。
三、感应式LED多头冷光灯
1. 灯珠数量≥8个
1. 照度可进行多级调节，最高照度≥30000Lux
1. 无接触式感应控制
1. 色温可进行多模式切换（含多档位可选），色温范围覆盖2700K~5700K
1. 显色指数Ra>90
四、牙科椅
1. 牙科椅整体采用金属材质骨架和底座，座椅承重范围≥150kg，可承受≥150kg的载荷试验
1. 座椅升降范围：最低≤450mm，最高≥750mm
1. 牙科椅具备直流/变频驱动系统
1. 座椅扶手为前翻式或后翻式设计，便于患者上下
1. 多关节折叠式头枕，可多角度调整并固定，可伸缩调节，满足成人与儿童、老人、残障人士等不同体型患者使用
1. 牙椅具备多重安全保护装置（含靠背俯仰安全开关、牙椅升降安全开关、机椅互锁安全开关、急停开关等），避免设备误操作风险，确保人员和设备安全
1. 联动功能：可设置口腔灯与牙科椅联动、痰位与漱口水冲盂联动等
五、医师治疗台
1. 医师治疗台为下挂式器械盘，配置保护罩，可保护器械盘和器械按键面板
1. 器械盘可水平大范围转动，并在竖直方向升降可调，满足不同体位操作需求
1. 器械盘具备≥12个功能按键，操作简洁直观
1. 器械盘枪架盒可水平前后转动
1. 器械盘尺寸长度≥550mm，宽度≥380mm
1. 配置牙椅原厂高速手机≥2支
1. 配置牙椅原厂气动低速手机≥1套（含直机、弯机、马达）
六、主箱体单元
1. 主箱体可向外展开≥45°
1. 侧箱外壳材质为优质高分子材料，耐酒精消毒，耐色变
1. 配置整体式陶瓷痰盂，尺寸满足临床使用需求
1. 强弱吸过滤器为可拆卸式设计，便于日常清洁维护
1. 内置净水瓶系统，主箱体配有水瓶观察窗，便于观察水位及拆卸
七、助手架单元
1. 多关节助力臂式助手架，方便助手操作
1. 配置≥5键位触控副控面板
1. 配三用枪、强弱吸吸唾系统，预留光固化机位
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