术中神经荧光监测仪采购参数要求
一、主机
[bookmark: _GoBack]★1、具备术中识别、定位及监测喉返神经、甲状腺旁腺损伤功能。
2、主机及配套耗材应满足国家药品监督管理局三类产品注册要求。
3、通道数量：≥2通道
4、HDMI接口：可外接高清显示屏。
5、USB接口：可用于导出病人信息，升级软件系统。
6、静音检测接口：用于监测高频电刀工作状态，高频电刀工作时，监护仪静音。
7、RFID区域：刷卡进入监测界面，可区分系统管理权限等级，保护病人信息且防止主机参数被误改。
二、信号采集
1、测量信号范围：5μVpp~10000μVpp。 5~10μVpp，精度要求±3μVpp； 10~10000μVpp，精度要求±20%。
2、自动基线归零：输入信号范围内，自动调整曲线范围显示。
3、带宽：15~1.85KHz。
三、阻抗测量
1、测量范围：0kΩ ~ 200kΩ。
2、测量精度：测量阻抗大于1kΩ , 精度要求± 20%；测量阻抗1kΩ , 精度要求± 20%。
四、假象检测和抑制
1、刺激假象：实时监测，屏幕不显示刺激假象波形。
2、双极电刀抑制：在双极电刀工作功率不大于 40 瓦的情况下，双极电刀工作时，监测仪屏幕波形不受干扰。
3、单极电刀干扰：实时检测，在单极电刀工作时，监测仪停止监测波形；当单极电刀停止工作时，监测仪继续监测波形。
4、电极导线脱落：实检测显示，当电极导线脱落时，屏幕相应位置显示“ 电极脱落”。
五、刺激器
1、刺激电流范围：刺激电流范围大小 0mA~30mA 。
2、刺激电流精度：精度不超过设定值的±10%。
3、刺激电流脉冲宽度：刺电流脉冲宽度大小为 50μs 、100μs 、150μs 、200μs 、250μs ，误差±10%。
4、刺激电流频率：电流频率范围为 1Hz 、4Hz 、7Hz 、10Hz，误差±10%。
5、快速调节：在主机监测界面可快速设定刺激电流数值。
六、发射光源
1、发射光源峰值波长：785nm±5nm。
2、光源最大输出光功率：20mW±20%。
3、探头中心的光功率密度：≥2W/cm2。
4、激光安全等级要求：依据 GB/T 7247.1-2024，符合 3R 类激光安全标准。
5、激发频率：  ＞100Hz。
6、激发区域直径：≤1cm。
7、光源半峰宽范围：＜5nm。
8、发射光源数量：1。
9、荧光检测时间：刺激探头按键激发到设备测出荧光数值的时间不超过 1 秒。
七、荧光信号反馈要求
1、反馈荧光：反馈荧光波峰对应波长：822nm ，误差≤±2%。
八、软件功能
1、手术类型选择：在主机上选择手术类型后，在设置界面有相应的肌电信号采集点提示。通道阻抗监测：监测所有通道阻抗，可选择以“√”和“X”符号显示测试结果或通过“Ω”按钮显示具体阻抗数值。
2、探头状态检测：主机启动后，屏幕右上角显示插头刺激探头的插入状态。
3、提示阈值设置：可以按照每增量 5μV ，通过触摸控制提示阈值。
4、截图功能：可通过截图功能截屏监测界面。
5、冻结功能：可通过该功能停止/恢复曲线绘制。
6、数据记录：手术类型为甲状腺时，可以记录荧光数值；手术类型为 2ch 手术时，可以记录神经信号数值。
7、荧光比例阈值调整：可通过点击“ 比例阈值”上“+/-”按钮，调整荧光比例阈值，范围 1.2~10.0。
8、病人系统：可建立病人档案，记录并保存病人信息。
9、搜索功能：搜索指定时间范围的所有病人信息。
九、刺激探头
1、配套刺激探头为III类注册证
2、刺激探头型号覆盖直型与弯型。
3、刺激探头长度覆盖50，70, 270, 290, 310, 330mm。
4、发散角：工作端为平切光纤，工作端输出发散角的标称值为 43°,允差不超过±20%。
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