[bookmark: _GoBack]尿动力分析仪论证参数要求
1. 能实现的功能(不少于以下功能):尿流率测定、残余尿量测定、充盈期膀胱压力-容积测定、压力-流率测定、括约肌电图描记、漏尿点压力测定、尿道压力测定、生物反馈测试、膀胱尿道同步测定功能(能通过膀胱压力及尿道压力变化，计算压力传导率)。
1. 主要参数:
2.1全数字化尿动力主机:符合国际尿控协会标准的尿动力学参数。主机各组件与工作站彼此相互独立，通过蓝牙天线进行数据传输，
2.2尿动力专用软件:具有男性，女性，小儿尿动力检查系统。具备病历管理功能，能自动生成报告、并打印。具有校准功能(可对压力传感器，尿流率，牵引速度，灌注泵、肌电等进行较准)。
2.3液晶显示屏≥27寸。
2.4压力传感器:压力测定范围不窄于-50cmH20(-4.9kPa)~+366cmH2O(+36kPa)，误差≤1%。适配通用耗材。
2.5灌注泵:电脑软件控制，灌注率不窄于lmL/min~100ml/min，无级变速调节:灌注量不窄于0~1000mL:误差≤1%:具有膀胱压超限保护功能。
2.6尿流率:尿流率测定范围不窄于0~100ml/s:总尿量测定范围不窄于0~1200ml:排尿时间测定范围不窄于0s~600s;误差≤1%
2.7尿道测压牵引器:电脑软件控制，多次牵拉可计算出平均值:材料防腐防锈，免工具拆装、可单独消毒:牵引速度不窄于0~6mm/s，无级变数调节:牵引长度340mm，到达顶端自动停止;回位速度≥3mm/s
2.8同步括约肌肌电测定功能:能自动检测显示肌电图信号实测值，肌电图平均值;测量范围不窄于20uV~ImV:频率范围不窄于20Hz~2000Hz:共模抑制比≥120dB;差模输入阻抗≥100MQ;电极连接线>180cm。
3、 配置要求：包括的配件(不少于以下配置):尿动力专用数字化主机(含尿动力专用软件)、液晶显示屏、压力传感器及固定夹、专用检查椅、尿动力参数采集盒、彩色打印机、灌注泵、尿流率计、尿道测压牵引器(含拉杆，支架)、肌电模块、压力传感器。
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