## Sheet1
序号 | 产品名称 | 数量 | 使用科室 | 参数要求
1 | 高速气涡轮手机 | 10 | 口腔科 | 1、手机接口为QD接口；2、标准机头大小，头部直径：≤ø12.1×H 13.3 mm，满足大部分手术要求；3、不锈钢机身，陶瓷轴承；4、防回吸卫生机头系统 基本参数信息：1、转速：325,000 - 410,000 min-1 2、驱动气压：0.25MPa-0.30MPa（2.5-3.0kgf/cm²） 3、功率：≤30W 4、最大号耗气量：＜66NL/min（0.30MPa时），耗水量≥50mL/min（0.2MPa时） 5、上针方式：按钮式夹头 6、车针最大长度：25mm 7、喷雾方式：4点喷雾
2 | 高速气涡轮手机 | 3 | 口腔科 | 1、手机接口为ISO 9168 类型2(Midwest 4 孔) 2、标准机头大小，头部直径：Φ11.2×H13.4mm，满足大部分手术要求 3、不锈钢机身，陶瓷轴承 4、防回吸卫生机头，逆止阀设计 基本参数信息：1、转速：350,000 - 450,000r/min 2、驱动气压：0.20 - 0.25MPa (2.0 - 2.5kgf/cm2) 3、上针方式：按钮式夹头 4、车针类型：ISO1797-1 类型3 ø1.59~1.60mm 5、照明：无 6、车针最大长度：21mm 7、功率：20W 8、喷雾方式：单点喷雾
3 | 低速弯手机 | 1 | 口腔科 | 1、手机接口为国际通用E型接口；2、手机使用CA车针，按钮卸针设计，操作简单，安全有效；3、外水道设计；4、超细头部和机身设计，更好的手术视野；5、可允许最大转速：≥30000转 扭矩：≥4N·cm；；6、一体化手机，独特的人体工程学的夹持设计，易于装卸，更换轴芯；7、感控要求：具有防尘密封件的密封结构设计，可防止牙齿碎屑或磨粉等尘屑容易进入手机齿轮和轴部。
4 | 超声根管治疗仪 | 1 | 口腔科 | 1.主机输入：220V～ 50Hz； 2.输入功率：50VA； 3.输出的尖端主振动偏移：1～200um； 4.输出的尖端振动频率：30kHz±5kHz； 5.输出的半偏移力：15N±50%； 6.尖端输出功率：3W～20W； 7.主机保险：T500mAL 250V； 8.进水压力：0.1bar～5bar (0.01MPa～0.5MPa)，水流量：20-500mL/min； 9.冷却液：水 (H2O)； 10.按运行模式分类：连续运行。
5 | 牙用分离器 | 5 | 口腔科 | 1. 刃口微锐，不能过于锋利，防止术中划伤 2. 刃口无缺口、无卷口 3. 器械外表无锋棱、毛刺、裂纹 4. 焊接位置不能存在缝隙、砂眼、堆积焊料
6 | 技工蜡型雕刻刀 | 1 | 口腔科 | 外观刃口：刃口锋利，无卷刃、崩刃，器械表面无锋棱、毛刺、裂纹；柄花完整清晰，无缺花烂花 表面粗糙度：光亮款 Ra≤0.4 μm，无光款 Ra≤0.8 μm
7 | 牙骨凿 | 3 | 口腔科 | 外观刃口：刃口锋利，无卷刃、崩刃，器械表面无锋棱、毛刺、 表面粗糙度：光亮款 Ra≤0.4 μm，无光款 Ra≤0.8 μm
8 | 牙骨凿 | 3 | 口腔科 | 外观刃口：刃口锋利，无卷刃、缺口；器械无锋棱毛刺裂纹，柄花纹路完整清晰 表面粗糙度：光亮款 Ra≤0.4 μm，无光款 Ra≤0.8 μm
9 | 技工钳 | 1 | 口腔科 | 硬度：钳喙头部热处理，头部硬度 510～620 HV0.3，弯制切断钢丝不易崩口卷刃
10 | 牙用不锈钢丝（50g） | 1 | 口腔科 | 硬度大于 360 HV0.3，具备良好弹性与韧性，弯制卡环不易断裂回弹稳定
11 | 牙挺 | 3 | 口腔科 | 头柄连接牢固，可承受 500 N 的扭力，经受 294 N 拉力，连接部位不得松动脱落
12 | 牙挺 | 3 | 口腔科 | 力学性能：头柄连接牢固，经受 1000 N 拉力、500 N·cm 扭力，连接部位不得松动脱落
13 | 牙挺 | 3 | 口腔科 | 力学性能：头柄连接牢固，经受 1000 N 拉力、500 N·cm 扭力，连接部位不得松动脱落
14 | 牙挺 | 3 | 口腔科 | 力学性能：头柄连接牢固，经受 1000 N 拉力、500 N·cm 扭力，连接部位不得松动脱落
15 | 牙挺 | 3 | 口腔科 | 力学性能：头柄连接牢固，经受 1000 N 拉力、500 N·cm 扭力，连接部位不得松动脱落
16 | 拆线剪 | 5 | 口腔科 | 硬度：刃口头部热处理硬度 50～58 HRC，两片硬度差不大于 4 HRC，刃口锋利不易崩刃
17 | 技工钳 | 2 | 口腔科 | 硬度：钳喙头部热处理，头部硬度 510～620 HV0.3，弯制钢丝不易崩口
18 | 技工钳 | 1 | 口腔科 | 硬度：钳喙头部热处理，头部硬度 510～620 HV0.3，弯制钢丝不易崩口卷刃
19 | 吸唾管 | 3 | 口腔科 | 管路性能：管体弯折成型后无扁塌、堵塞，负压抽吸通畅，接口与牙科吸引接头适配，连接牢固，负压状态下不脱落
20 | 吸唾管 | 3 | 口腔科 | 外观：管口边缘圆滑无锐边毛刺，管身内壁光滑，弯折成型稳定，负压下管身不会塌陷变形